全自动核酸提取纯化仪参数要求

中国科学院南京土壤研究所拟购置全自动核酸提取纯化仪1台。经前期调研，参考型号为鲲鹏ArchiPure 96 ULTRA，可以提供其他品牌或更高端型号，具体功能性指标不低于如下标准：
一、主要技术参数指标
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1.1工作温度：10℃~40℃；
1.2工作湿度：≤80%RH无冷凝；
1.3工作电压：AC110~240 V，50Hz/60 Hz。
2.设备用途
通过自动化操作，从生物样品中自动化提取和纯化核酸，能够快速处理大量样品，有效去除土壤中的腐殖酸、重金属等抑制物，确保提取的核酸质量满足后续分子生物学分析（如PCR、高通量测序）的要求。
3.主要性能
3.1 主要功能
3.1.1 自动提取纯化各类生物样本中的DNA、RNA、miRNA、病毒核酸等，样本类型包括细胞、组织、细菌和病毒等；
3.2 仪器主要技术指标
3.2.1 提取时间：≤12 min；
3.2.2 上样通量：1-96；
3.2.3 处理样本体积：10～1000 μL；
3.2.4 洗脱体积：10-200 μL；
*3.2.5 磁珠回收率：≥99%；
*3.2.6 孔间差CV<3%，100拷贝样品的阳性检出率>98%；
3.2.7 加热模块：底部全包围以及侧翼半包围加热方式；
3.2.8 制冷模块：可冷却至5-10℃，可用于抽提实验完成后的核酸过夜保存；
*3.2.9 温控范围：4℃～120℃；
*3.2.10 震荡模式：多种模式多档可调，可根据液体体积自动调整振幅，避免因不适当的参数设置导致的液体溢出；
*3.2.11 操作方式：10寸彩色液晶屏幕，触控化操作；
3.2.12 操作语言：内置中/英文两种操作语言，可自由切换；
*3.2.13 数据传输方式：USB传输；可外接扫描枪，扫描后自动识别应用程序，一键运行；
3.2.14 耗材开放，仪器可匹配常规2.2 mL 96孔方孔V底的深孔板、96联孔磁棒套；
3.2.15 试剂开放，可提供原厂96孔板预装试剂盒； 
*3.2.16 配套程序：内置多个程序，可新建、删除、编辑模式程序，无需人为优化和编程，配套程序免费升级。最多建立100个账户，每个账户最多有500个程序存储空间；
3.2.17 LIMS规格：可通过LAN接入实验室信息管理系统LIMS并进行数据传输；
3.2.18 断电保护：意外断电再供电时，可自由选择是否继续运行实验；
3.2.19 磁棒套检测功能；
*3.2.20 运行噪音<60dB；
3.2.21 具有振荡混匀模式，支持4°C制冷保存功能。
3.3 可拓展功能
3.3.1 可通过整合原厂提供的自动化样本转移、PCR体系配置和荧光定量PCR仪器实现一体化系统。可支持拓展PCR反应体系构建功能，由一台控制单元操控，各环节的仪器可按照PCR实验室分区在不同区域内放置，并实现从原始样本到qPCR结果获得的全自动化工作流程；
3.3.2 凝块检测功能：可防止样本中凝块阻止液体吸取；
3.3.3 液体体积监测系统能分别提示正常、重复加样（液面过高）或者漏加（液面过低）；
3.3.4 光学液体感应系统有效控制试剂精确移液；
3.3.5 内置液滴捕获装置：有效防止样本分离过程中可能的液滴散落；
3.3.6 具有专门废液收集、废弃耗材收集措施，严格进行固液分离处理，避免扩散污染；
3.3.7 整机避免采用真空泵等其它可能引入污染的装备；
3.3.8 自动舱门：电机驱动自动开关实验舱，自动进出仓；
3.3.9 污染控制：负压HEPA排气过滤模块，内置紫外消毒模块，可设置消毒时间与强度；
3.3.10 安全性能：运行过程中自动检测工作区的安全位置，保障操作安全；具有内置可定时紫外消毒功能。
注：*为实质性条款，不允许偏离，必须在应答文件中提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告为准，凡不提供技术支持资料的，视为不满足采购文件要求，其应答无效。
二、售后服务
质保三年，2小时响应，48小时到现场
交货时间：合同签订后30天内
交货地点：中国科学院南京土壤研究所
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