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中国科学院南京土壤研究所拟购置电动科研级显微镜1台。经前期调研，参考型号为斯托利BX53F2C，可以提供其他品牌或更高端型号，具体功能性指标不低于如下标准：
一、主要技术参数指标
1.工作条件
1.1 环境：适于在气温为5℃～40℃的环境条件下运输和贮存，在电源220 V（10%）/50 Hz、气温5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。
1.2 插座：配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。
2.设备用途
用于高精度、自动化的微观观察与分析，能够清晰地呈现土壤颗粒、孔隙结构、微生物群落及有机质形态与分布。
3.技术参数
3.1 电动科研级显微镜
3.1.1 电动科研级显微镜，可作明场，荧光的观察
*3.1.2 光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离≤国际标准45 mm
3.1.3 调焦：载物台垂直运动方式距离≥25 mm，带聚焦粗调限位器，粗调旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位≤1 μm
*3.1.4 观察镜筒：宽场三目观察筒，倾角≥30°，视野数≥26.5
*3.1.5 照明装置：内置透射光柯勒照明器，具有光强预设按钮、光强管理按钮，高亮度LED(强度大于12 V，100 W卤素灯)，该设备可通过选配相应模块扩展多人共览功能，选配后可支持≥26人共览，加装色温调整滤光片
*3.1.6 物镜：平场半复消色差物镜
4X：N.A.≥0.13，W.D.≥17 mm
10X：N.A.≥0.3，W.D.≥10 mm
20X：N.A.≥0.5，W.D.≥2.1 mm
40X：N.A.≥0.75，W.D.≥0.51 mm
100X油镜：N.A.≥1.3，W.D.≥0.2 mm
3.1.7 载物台：显微同品牌电动载物台，尺寸≥295*215*635（mm），表面采用阳极氧化+陶瓷涂层工艺，采用步进电机驱动，最小步进精度可达0.03 μm，支持X\Y轴双向移动，行程≥100*70 mm，速度最快可达150 mm/s
*3.1.8 目镜：10X宽视野目镜，带屈光度校准，视野数≥26.5
3.1.9 物镜转换器：≥5孔物镜转换器
3.1.10 聚光镜：阿贝聚光镜，N.A.≥1.1
3.1.11 荧光光源：同品牌LED光源，使用寿命≥50000 h
*3.1.12 荧光照明器：同品牌电动≥8孔位荧光激发块转盘
3.1.13 滤色镜组：波长覆盖UV/R/G/B
3.2 成像系统
3.2.1 传感器：≥1/1.8英寸背照式彩色CMOS
[bookmark: OLE_LINK7]3.2.2 最大分辨率≥3088×2076像素，像素尺寸≥2.4×2.4 μm
3.2.3 快门类型：卷帘
3.2.4 曝光区间覆盖13 μs～15 s
3.2.5 全分辨率实时预览帧率≥45 fps
3.2.6 传输接口USB3.0及以上
3.2.7 配套计算机工作站
注：*为实质性条款，不允许偏离，必须在应答文件中提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告为准，凡不提供技术支持资料的，视为不满足采购文件要求，其应答无效。
二、售后服务
质保3年，2小时响应，48小时到现场
交货时间：合同签订后60天内
交货地点：中国科学院南京土壤研究所



