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中国科学院南京土壤研究所拟购置全自动测镉仪1台，参考型号为长沙开元弘盛 CA2288，可以提供其他品牌或更高端型号，具体功能性指标不低于如下标准：
1. 应用范围
可应用于土壤和农产品等样品中总镉的直接测定，整个测试过程中无需使用任何化学试剂。
2. 技术参数
* 2.1固体样品直接进样，无需化学前处理，采用原子光谱法进行检测；
* 2.2 分析速度快，定量检测模式下，单样分析时间≤5分钟；
2.3 分析效率高，每小时内至少完成15个样品的准确定量检测；
2.4 自带一体式自动进样器，样品位数≥16个样品，可连续自动进样检测，无需间隔停顿；且可随时插入紧急样品；
2.5仪器适用标准：《NY/T 4433-2023》
2.6工作曲线：仪器可采用通过标准溶液或标准物质绘制标准曲线，曲线标定后可长期使用，无需每次测试前独立标定；
2.7采用合金材质等可反复使用的样品舟，分析成本较低；
*2.8方法检出限：当进样量0.1g时为0.005mg/kg；
2.9 仪器自带气源，无需外接高压气源，可适用各类检测环境使用；
*2.10 同一样品连续测试6次，重复性相对标准偏差 < 8 %。
2.11仪器灵敏度高，可精确测定固体、液体样品，通过搭配专用基体改进剂，可测定农田土壤、底泥等环境样品中的总镉
3. 配置清单
3.1 测镉仪主机    1台
3.2数据存储处理及显示设备  1套
3.3 样品舟        40个
3.4 铱合石英裂解管  1根
3.4 工具包        1套
3.5 千分之一天平  1台
4. 售后服务
1. 报价产品主机及配套设备免费质保1年，自验收合格之日起计算，质保期期内提供免费维修(人为破坏因素除外)。
2. 提供终身维护保障，质保期内因产品质量而导致的缺陷，免费提供包修、包换、包退服务。
3. 维修响应时间不超过4小时，提供远程技术支持或48小时内到达用户现场提供维修服务。
4. 具备长期提供货物易损耗零配件的能力，在产品的全寿命周期内为用户提供相应的备品备件，保障用户设备的正常运行。
交货时间： 合同签订后，30个工作日内
交货地点：中国科学院南京土壤研究所
