高光谱成像系统参数要求
中国科学院南京土壤研究所拟购置高光谱成像系统1台，经前期调研，参考型号SPECIM FX17。具体配置和性能指标不低于如下标准：
1、 技术参数：
1. 近红外高光谱相机
1.1 光谱范围：不小于950-1700 nm
1.2 光谱波段：≥220，透射光栅推扫式成像方式
1.3 空间像素：≥640
1.4 光谱采样：≤4 nm
1.5 ▲成像速度：全谱段采集不小于520Hz，可灵活进行采集波段选择
1.6 视场角FOV：≥38o
1.7 ▲光圈F/#：≥F/1.7
1.8 探测器：InGaAs detector
1.9 相机输出：Digital 12 bit
1.10 相机接口：GigE
1.11 ▲相机尺寸：≤160 x 90 x 80 mm
1.12 相机重量：≤1.6 kg
1.13 运行温度：+5…+40oC,无冷凝
1.14 附件：配备C-mount标准接口镜头，相机内部集成电子机械开关；出厂光谱标定，配备电源
2. 线性扫描平台
2.1 铝制框架
2.2 配备参考白板
2.3 搭配卤素灯光源（400-2500nm）
2.4 扫描速度：不小于90 mm/s
2.5 控制接口：通过相机控制或者利用USB、RS232控制
2.6 样品台不小于40 x 20 cm (L x W) 
3. 数据采集控制软件
3.1 ▲数据采集和扫描台控制软件，可控制高光谱相机的采集速度、曝光时间以及扫描平台的运行速度，白板的起始和终止位置，以及自动控制相机电子机械快门开合等参数
3.2 可自动化完成数据采集开始、暂停，白板定标和采集暗电流等工作流程
3.3 采集界面包含探测器窗口，成像窗口，灰度直方图以及光谱曲线窗口等，可实时显示图像信息和光谱信息
3.4 可得到raw格式原始数据和DAT格式反射率数据，支持主流遥感数据分析软件如ENVI等软件分析
2、 配置清单：
1. 近红外高光谱相机                     1台
2. 实验室线性扫描平台                   1台
3. 卤素灯光源                         1 个
4. 标定白板                           1个
5. 光谱标定文件                       1套
6. 数据采集软件                       1套
3、 售后服务：
[bookmark: _GoBack]提供不低于壹年的免费质保，质保期自验收合格双方签字之日起计算；接到维修通知后2小时内响应，48小时内实施维修服务；提供终身维修服务。
交货时间：免表办好后30天内。
交货地点：中国科学院南京土壤研究所。
