生物降解测试系统参数要求

中国科学院南京土壤研究所拟购置生物降解测试系统一台，经前期调研，可以参考设备型号BPC Blue，具体配置和性能指标不低于如下标准：
一、技术参数： 
1.1 测试通道数量：18个，可同时进行多批次样品测试。
1.2 反应器：玻璃材质；标准容量1000 ml，可选500 ml和2000 ml。
1.3 培养单元：恒温水浴；最高温度可达60 ℃，控温精度±0.2 ℃。
1.4 气体测量原理：气液置换与浮力法。
1.5 测量分辨率： 2 ml。
1.6 测量范围： 0.2 – 1500 ml/h（2 ml气体测量腔体单元）。
1.7 检测容量：2 ml腔体单元每个通道可累积测量1600 L气体。
1.8 重复性： CV ≤ 3%（2 ml气体测量腔体单元）。
1.9 工作电源：12 V直流/1.0 A，适配100 – 240 V交流，50 – 60 Hz。
1.10 工作环境：室内；操作温度0 – 50 ℃；操作压力 -50 – 50 mbar。
1.11 测量介质：去离子水或蒸馏水。
1.12 适用气体：非侵蚀性气体（如CH4、CO2、H2、N2等）。
二、技术性能指标要求：
2.1   每个系统的最大反应器数量：18
2.2   反应器材料：高硼硅玻璃
2.3   反应器体积：1000ml
2.4   温度控制：最高60°C（精度0.2°C）
2.5   原位吸附装置数量：18
2.6 ★气体单次测量：最多18个单元并行运行；
2.7 ★工作方式：高精度省力杠杆单方向抬起；
2.8 ★测量分辨率： 2ml，可通过模块的更换实现双分辨率混合设置；
2.9   检测能力：2ml流量腔体单元每个通道可累积测量1600L气体
2.10   即时气体流量的测量范围：0.2 –1500 ml/h（2ml流量腔体单元）
2.11   内置温度、压力、霍尔、陀螺仪传感器
2.12 ★测量精度：CV ≤ 3% （2ml流量腔体单元）（需提供第三方计量报告）
2.13 ★有氧和厌氧批次测试设计的嵌入式专业软件系统
2.14   提供完善的系统日志，XML或CSV格式原始数据，完整实验报告
2.15   在线实时气体流量和体积显示
2.16 ★自动实时压力和温度补偿，实时气体流量和体积标准化
2.17   具有避免实验中因冲洗气体导致的流量和体积高估或低估的算法
2.18   多路复用的可能性，允许同时进行不同启动时间的批次实验
2.19   根据需要对测试系统进行本地连接，局域网连接和因特网连接，实现随时随地访问实验情况和实验数据下载
三、配置清单：
3.1  1000ml反应器-20个
3.2  标准水浴锅-1台
3.3  水浴锅盖板+底板-1套
3.4  双孔橡胶塞-20个
3.5  绿色螺纹盖-20个
3.6  气体原位吸附装置-20个
3.7  2ml分辨率气体测量单元模块-20个 
3.8  数据记录与检测单元-1台
3.9  信号线-1根
3.10  电源线-1根
3.11  FESTO管-1卷（50米）
3.12  单向阀-40个
3.13  管线标-18个
3.14  一分六分配阀-3个
3.15  20L气袋-3个
3.16  快装直通阀-40个
3.17  快装手阀-20个
3.18  气路堵头-20个
3.19  注射器-1个
3.20  漏斗-1个
3.21  配重环-18个
3.22  冷凝水收集器-20个
四、售后服务：
提供不低于壹年的免费质保，质保期自验收合格双方签字之日起计算；接到维修通知后 2小时内响应，48小时内实施维修服务；提供终身维修服务。 
交货时间：合同签订后30天内。
交货地点：中国科学院南京土壤研究所。
