超纯水系统参数要求

中国科学院南京土壤研究所拟购置超纯水系统一台， 经前期调研， 参考型号 Milli-Q IQ7000。具体配置和性能指标不低于如下标准：

一、技术参数：
1.1 进水条件：系统以经过EDI、DI、RO或蒸馏技术处理的纯水作为进水，生产制备超纯水
1.2 产出的实验室一级超纯水可应用于：各种化学分析仪器（如HPLC / LC-MS / ICP-MS等）、生命科学领域实验（如PCR、细胞培养、分子生物学等）
1.3超纯水产水速度:逐滴至最大2 L/min，可以选择8种不同的取水流速，也可以通过脚踏辅助取水
1.4 超纯水产水水质：达到或超过各种标准中规定的I 级水质，如ASTM D1193、ASTM D5196、CAP、ISO 3696、CLSI、JIS K0577、GB6682、GB33087等，及USP、EP、JP和ChP中规定的试剂级超纯水要求
1.5产水电阻率： 18.2 MΩ.cm @ 25℃

1.6 TOC含量：<5 ppb; 

二、技术性能指标要求：

2. 1主机系统上无任何操作显示屏幕，机器可以放置在任何地方，墙壁或橱柜中大节约实验室空间。
▲2.2系统配备双纯化柱，内含360μm和600μm的混床离子树脂及高级合成活性炭，用于去除水中的离子和痕量有机污染物。需提供纯化柱的评估测试报告佐证。

▲2.3系统的管路、接头、弯头、连接器、密封圈采用PE（聚乙烯）、POM（聚氧化甲基）、EPDM（三元乙丙橡胶）等耐热、耐腐蚀、耐氧化、低吸水率、良好绝缘性的材料。需提供相关材料说明佐证。

2.4纯化柱带有无线射频识别芯片，到达使用期限后机器自动提示更换，并图文指导更换操作。
2.5系统内置高精度电阻率检测仪，电极常数为0.01cm-1，温度灵敏度达到0.1℃，符合USP 电阻率系统适应性测试要求，需提供电阻率校准证书佐证。
2.6电导率测量可设定2种温度补偿模式和1种非温度补偿模式。当测定痕量离子电导率或对系统内的电导率仪进行比对验证时，可选择专门针对进水的温度补偿模式。
▲2.7系统内置带有独立回路的TOC检测模块，配有1个172nm的无汞紫外灯，可将有机物完全氧化直到反应终结，检测准确度高。检测范围1-900 ppb。符合USP 电阻率系统适应性测试要求。需提供制备主机的彩页和流路图盖生产厂家公章作为证明材料。

2.8系统内置2个无汞设计的紫外灯，采用氙激发技术发射172nm波长紫外线，可将水中的有机污染物充分氧化。
2.9机器可设置休眠模式，可令系统在长时间不使用的情况下仍保证每日一次回路内的水循环，并在即将使用前的24小时自动恢复至每小时一次的回路内水循环。保障水质的前提下，同时节省电耗和水耗。提供彩页证明。
2.10集成式的数据管理，可提供每日水质测量报告、取水事件报告、系统事件的历史记录。所有报告均可通过USB导出，可通过屏幕图文预览最近30天的每日水质记录。
2.11取水报告可在每次取水后立即生成并于屏幕显示报告的二维码，可手动输入用户ID或实验编号扫码下载专属的取水报告。，
▲2.12辅助定容取水：体积范围：50ml-5L，±1ml调节。可实现前96%的体积快速出水，剩余4%的体积以逐滴流速流出，辅助用户快速且精准定容，减少微生物污染，并在屏幕上图文显示。

2.13取水装置配有5寸的彩色LCD触控显示屏，屏幕支持120°旋转，便于查看。
2.14显示屏与取水臂采用分离式设计，防止取水臂意外掉落损坏屏幕。
▲2.15显示屏可查看系统流路示意图，并于流路图内显示各检测器的动态参数（如压力、温度、电阻率、TOC等）以确保机器处于最佳状态。需提供系统流路图界面的实物照片。

▲2.16可提供5种以上与主机同品牌的终端过滤器，用于不同实验的水质要求。每个终端过滤器带有无线射频识别芯片，到达使用期限后机器自动提示更换，并图文指导更换操作。需提供产品ISO 9001认证机构质量证书或者CNAS认可检测机构出具的检测报告：

双酚A<0.005ppb，地乐酚<0.2 ppb，邻苯二甲酸二辛酯<0.2 ppb，壬基酚<0.1ppb，以满足相关的发育生物学实验应用需求；

苯<0.05 ppb，三氯甲烷<0.05 ppb，四氯化碳<0.05 ppb，2,2-二氯丙烷<0.05 ppb，溴苯<0.10 ppb，以满足挥发性有机物测试应用需求。

▲2.17终端过滤器与取水臂的连接采用鲁尔接头，非螺纹接头或插入式连接，有效避免污染死角，减少微生物污染，具有防污染性、连接密封性、液体导流性好的特点,需提供系统彩页资料图证明。

2.18产品环境与可持续发展认证
2.18.1生产工厂符合ISO 14001环境管理体系认证，符合ISO 50001能源管理体系认证；符合ISO 45001 职业健康安全管理体系认证，所有认证均需提供有效期内的认证文件。
三、配置清单：
3.1超纯水主机 一套
3.2独立带5寸彩色触摸屏的取水手臂 一个
3.3初纯化柱 一个
3.4精纯化柱 一个
3.5鲁尔接口终端过滤器 一个
四、售后服务：
提供不低于壹年的免费质保，质保期自验收合格双方签字之日起计算；接到维修通知后 2小时内响应， 48 小时内实施维修服务；提供终身维修服务

交货时间： 免表办好后30天内

交货地点： 中国科学院南京土壤研究所
