[bookmark: OLE_LINK1]视频光学接触角测量仪参数要求

中国科学院南京土壤研究所拟购置视频光学接触角测量仪一台，经前期调研，参考型号 OCA 25。具体配置和性能指标不低于如下标准：
1、 技术性能指标要求：
1、 接触角测量范围：0～180°；测量精度：±0.1°，分辨率：±0.01°；
2、 测量方法：座滴法、增减液滴体积法等；
3、 接触角拟合模型包括：Circle Fitting、Ellipse Fitting、Laplace -Young Fitting、Plynom Fitting、Tangent Leaning等；
4、 ★自动拟合弯曲表面（凸面、凹面）基线和液滴轮廓并自动计算弯曲基面接触角，避免手动选点拟合误差；（需提供软件功能截图证明）
5、 样品台X、Y、Z三轴均通过机械齿轮导轨式进行精准定位，定位范围（X-Y-Z）：100mm×104mm×42mm；最大可测样品尺寸：220mm×∞×70mm；样品台面积≥100mm×100mm，且带有定位设计，台面可拆卸；
6、 [bookmark: OLE_LINK3]★光学与图像系统：软件自动及手动控制LED光源（0~100%数据量化显示）；相机可360°旋转，光学曲率0.05%；6.5×放大，聚焦±6mm；最大拍摄速度不低于4200帧/秒，最大分辨率2448×1088像素；相机±5.2°可调；
7、 ★相机采用全局电子快门, 且具备随机触发快门功能，通过输入外部触发信号在任何时间提供图像,图像像素尺寸≤5.5μm x 5.5μm，靶面尺寸≥11.26mm(H) x 5.98mm(V)；曝光时间: 30μs ~ 16s；最低被摄物照度：≤7 lx；图像缓存区≥256MB / 120张 (全像素读出)；（此项需提供由此部件制造商官网信息等证明材料）
8、 具备倍率、焦距锁定装置，避免测量过程的误碰操作；
9、 主机自带一体式水平调节装置；软件具备垂直校正功能；
10、 注射针式电动垂直直接注射单元，可通过物理按钮控制，也可通过软件进行高精密控制；液滴体积注射精度：0.01μL，非手动注射单元及移液枪式注射单元；注射单元可通过微齿轮进行水平和垂直方向定位，且配置多卡位位置高度调节；整体可90°翻转，便于放置较大样品；
11、 ★液滴注射速度范围： 0.01~55.30 μL/s；
12、 ★最小注射体积2nL（需提供注射体积截图证明）
13、 注射单元整体定位范围：0~120mm；
14、 整机10轴自由联动，多方位、多角度进行灵活测量及分析；
15、 注射针与注射器为鲁尔锁式连接，方便更换不同外径注射针，且气密性强；注射器与电动注射单元为双卡槽式固定安装，非铁片式夹持，固定紧密不松动；
16、 标准外径注射针，支持测试全过程自动尺寸校正，保证液滴轮廓参数的测试精度；
17、 可输出结果文件包括：图片文件、视频文件、数据集文件、图表文件；且具备图片编辑和视频编辑功能；
18、 ★软件具备自动分析，数据统计等功能，具备粗糙度校正，Wenzel、Cassie-Baxter模型分析功能，具备图片数据嵌入功能和数据标注功能；（需提供软件功能截图）
19、 数据库：具有160种常用物质数据，并提供数据的文献出处，且支持自行上传数据库。
2、 主要配置：
1、 视频光学接触角测试仪主机，1台；
2、 电动垂直直接注射单元，1套；
3、 测量及分析软件（接触角、张力、表面能），1套；
4、 [bookmark: _GoBack]外径0.51mm注射针头，100根；
5、 外径1.80mm注射针头，100根；
6、 1000μL可抛弃注射器，200支；
7、 数据存储分析  ECT1250 MT I3-14100/8G/512G SSD /SE2426HM
3、 售后服务：
提供壹年的免费质保，质保期自验收合格双方签字之日起计算；接到维修通知后 2小时内响应，48 小时内实施维修服务；提供终身维修服务。
交货时间：免表办好后30天内。
交货地点：中国科学院南京土壤研究所。
