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      中国科学院南京土壤研究所拟购置全自动气相色谱仪 1 台。经前期调研，参考型号为天美科技 SCION 赛里安 GC 456i， 可以提供其他品牌或更高端型号， 具体功能性指标不低于如下标准：
一 、主要技术参数指标：
1 、设备性能优势要求
1.1 压力范围 0-150psi， 全量程精度 0.001psi， 保证分析时间重复性
1.2 三个进样口， 4 个检测器可以装配， 保证设备的扩展性
1.3 脉冲火焰光度检测器的安装， 保证设备的可研究性
1.4 审计追踪软件， 保证数据可溯源
1.5 多张谱图批处理能力， 软件 Lims 能力， 单机版可以控制 100 台以上气相， 液相等
2 、色谱主机
2.1 有 10 种 EFC 电子流量控制选择， 精确控制载气 、分流 、检测器氢气 、空气 、尾吹等辅助气的流量与压力
2.2 独立控温的进样口， 可以同时安装≧3 个进样口
2.3 主机共有 9 个独立的控温区（5 个标准控温区， 4 个选配控温区）
2.4 有 8 个标准独立外部事件， 8 个可选外部事件， 时间事件最多可设定 25 个
2.5 主机具有方法存储功能， 可存储 50 个操作方法， 不通过工作站可直接随时调用
2.6 全反控工作站， 3 路独立数字信号输出
2.7 仪器自带平板反控功能， 平板可与主机无线连接远程反控仪器， 同时平板界面具有中文(简体中文和繁体中文)，英语，德语，法语， 西班牙语，意大利语，葡萄牙语，俄语， 日语，泰语， 韩语， 荷兰语等 13 种语言可选功能。
3 、柱箱
3.1 内容积：  ≧28cm(宽) x20cm（深）x28cm（高）， 程序升温平台： 24/25(阶/平台)； 保留时间重复性<0.08% or < 0.0008 min； 程序升温重复性≤1%； 运行时间≧24999min
3.2 操作温度： 室温上+4℃—450℃ （最小增量 0. 1℃)
液氮制冷： -100℃~450℃
干冰制冷： -60℃~450℃
3.3 最大升温速率： 全电压范围内 180℃/min
3.4 环境温度影响： 室温变化 1℃时柱温箱变化<0.01℃
3.5 峰面积重复性 RSD<1%
3.6 柱箱温度稳定性≤0.5%/10min
3.7 降温速度： 柱温箱温度从 450℃降至 50℃,  少于4.5min
3.8 温度设置精度： 0. 1℃
4 、进样口
柱压及流量控制： 电子流量控制 （EFC）
EFC 类型： 4 种进样口EFC 类型
在室温条件下，载气，燃气及助燃气的气路系统在 0.3MPa 下，30min压降应不大于 0.01MPa压力设定分辨率： 0-150psi 全量程范围内 0.001psi
压力控制： 0-150psi 全量程范围内精度 0. 1%
流量控制准确度和精度： 全量程范围内准确度2.0%， 精度0.2%
流量控制重复性： 0.5%
峰面积重现性： RSD＜ 1%
4.1 分流/不分流进样口
压力设定范围：0~ 150 psi，总流量： 500 ml/min(N2/Ar)； 1500ml/min(He/H2)；具有恒压、恒流 、梯度压力 、恒定线速度以及压力脉冲进样等模式； 程序升压阶数： 24 阶
最高设定温度： 450℃
分流比设定范围： 1-10000
4.2 含 PTV 程序升温进样口
压力设定范围： 0~ 150 psi； 总流量： 500 ml/min(N2/Ar) ； 1500ml/min(He/H2)
温度设定范围： 室温以上 10℃~450℃ （空气冷却）； -160~450℃ （液氮制冷）； -60~450℃ （干冰制冷）
最大升温速率： 200℃/min
温度梯度： 24/25(阶/平台)
分流比： 1~ 10000
可选进样模式： 大体积进样
5 、检测器
检测器气体流量通过 DEFC 电子控制类型： 6 种检测器特定 EFC 类型
准确度： 设定流量 ±7 %以内
在室温条件下，载气，燃气及助燃气的气路系统在 0.3MPa 下，30min压降应不大于 0.01MPa
分辨率： 0.1-1 mL/min
FID 、TCD 、ECD 、FPD 、NPD 、PDHID 、MS 检测器可选， 同时最多可安装 4 个检测器（3个气相检测器， 1 个质谱检测器）， 并可同时工作无需拆卸
5.1 氢火焰检测器FID
最高操作温度：450℃
检测限： ≤1╳10 ^-12g/s ； 火焰喷嘴类型： 陶瓷
基线噪声： ≤5 × 10^-14A
基线漂移： ≤5 × 10^-13A/30min
线性动态范围： 5 × 10^7
定性重复性： ≤0.5%
定量重复性： ≤1%
运行性能： 熄火探测自动重新点火功能
5.2 热导检测器 TCD
最高操作温度： 450℃
检测限： ≥80000mV.mL/mg
基线噪声： ≤0.05mV
基线漂移： ≤0.2mV/30min
线性动态范围： 10^6
运行性能： 具有灯丝保护功能； 自动桥平衡
5.3 电子捕获检测器 
最高操作温度：450℃
检测限： ≤ 1 × 10^-14 g/ml
基线噪声： ≤0.1mV
基线漂移： ≤0.06mV/30min
定性重复性： ≤0.5%
定量重复性： ≤1%
5.4 脉冲式火焰光度检测器 PFPD
最高操作温度： 450℃
检测限： S： ≤1╳10 ^-12g/s ； N： 20pg N/sec； 可以检测≧23 种元素
P： ≤1╳10 ^-13g/s
基线噪声： S： ≤ 1 × 10^-12A  ； P： ≤ 1 × 10^-12A
基线漂移： S： ≤2.5 × 10^-11 A/30min
P： ≤2.5 × 10^-11 A/30min
线性动态范围： S: 10^3； P: 10^4； N: 10^2
5.5 氮磷检测器 NPD
最高操作温度： 450℃
检测限： N： 100fg N/sec(Azobenzene)； P：  100fg P/sec(Malathion)
线性动态范围： N： 10^5； P： 10^4
运行性能： 自动校准铷珠电流
6、自动进样器（三合一进样器）
样品位： ≧196 位
容量范围样瓶规格(可选)12 、20 、25 、 100 (单位: ml)
重复准度<0.07mm      
真空度-0.095Mpa        
0-10 分钟进样间隔时间
针长度大于 37 mm
包含真空泵等进样系统
7 、原厂全反控工作站 （Compass CDS）
7.1 支持英文/简体中文版操作界面， 基于 Windows 10， 全 64 位色谱工作站软件 。可完全控制仪器各相关组件
7.2 符合 GMP/GLP  和 FDA 21CFR part 11  法规要求 。具备完整的审计追踪 、用户权限管理和电子签名功能 ； 独特的软件架构完美支持网络版工作站， 无需额外购置采集服务器， 且无仪器控制上限 。在非网络版下， 可支持一台电脑中一个工作站同时控制多台仪器
7.3 强大的数据处理功能， 定量分析功能（归一化法 、外标法 、内标法等） ，智能自动积分，保证结果准确
7.4 输出灵活多变的检测报告， 内置多种常用报告模板， 且模板可灵活编辑
7.5 工作站可集成天然气热值计算 、模拟蒸馏等插件， 无需额外打开第三方软件控制
二 、售后服务：
质保 1 年， 2 小时响应， 48 小时到场
交货时间： 合同签订后 30 天内
交货地点： 中国科学院南京土壤研究所
