土壤微生物除杂分离系统参数要求

中国科学院南京土壤研究所拟购置土壤微生物除杂分离系统一套，用于土壤样品中微生物的释放、土壤颗粒及杂质去除以及微生物介电分离富集。系统主要包括超声分散模块、多级过滤模块和介电分离模块，通过超声解离土壤团聚体释放大量微生物、多级过滤去除不同粒径土壤颗粒，并利用介电泳实现微生物与残余非生物颗粒的进一步分离，最终获得适用于后续培养、流式检测及测序分析的微生物样品。具体配置和性能指标不低于如下标准：
[bookmark: OLE_LINK12]一、核心检测指标要求：
1.土壤样品处理量：≥0.1 g/次
2.单样本处理时间：≤1 h/次
3.处理对象：适用于红土、黑土、潮土等不同类型土壤样品
4.系统处理流程：具备土壤样品超声分散、多级过滤除杂及介电分离功能，系统可连续完成“分散—过滤—介电分离—微生物收集”样本处理过程
5.微生物收集数量：＞5.0×105/0.1 g土壤

[bookmark: OLE_LINK13]二、超声分散模块主要指标：
1.设备主体尺寸：≤20 cm×18 cm×10 cm
2超声功率调节范围：10%–100%
3.支持连续和脉冲两种工作模式：
· 时间设置分辨率：≤1 s 
· 脉冲工作时间：1–300 s可调
· 脉冲间隔时间：1–60 s可调 
4.超声样品处理容器容量：≤100 mL

[bookmark: OLE_LINK14]三、多级过滤除杂模块主要指标：
1.过滤级数：4级
2.滤膜孔径：
· 一级过滤滤膜孔径：100 μm
· 二级过滤滤膜孔径：30 μm
· 三级过滤滤膜孔径：20 μm 
· 四级过滤滤膜孔径：0.45 μm
3.单次过滤样品体积：10–100 mL
4.滤膜通量：＞6mL/cm2/min

四、介电分离模块主要指标：
1.分离方式：交流介电泳（DEP）微流控分离
2.激励信号频率范围：10 kHz–10 MHz可调
3.频率调节分辨率：0.1 kHz
4.输出电压范围：0–20 Vpp可调
5.电压调节分辨率：0.1 Vpp
6.输出波形：正弦波、方波可选
7.微流控进样流量：330 μL/min可调
[bookmark: _GoBack]8.单次DEP有效处理体积：≤10 mL
9.单次介电富集时间：≤30 min

交货时间：合同签订后三个月内
交货地点：中国科学院南京土壤研究所

